义乌市中心医院关于水处理设备用反渗膜的采购公告
中心医院血液净化中心水处理设备二级反渗膜即将到达建议使用年限，需进行更换，现就该项目组织比选采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。
采购项目概况：
.项目一览表：

	项目
	货物名称
	数量
	设备型号
	预算
	备注

	1
	水处理设备二级反渗膜
	12组
	金宝（百特）GAMBPRO CWP 100 WRO 106H
	7960元/组
	含安装


.要求（*项必须满足）

1.适用机型：需与本院血液净化中心水处理间2台金宝（百特）水处理机适配。二级水机型号：GAMBPRO CWP 100 WRO 106H。

2.每台金宝水处理机有6组反渗透膜，共12组反渗透膜。

3.每组反渗透膜系统由1支杜邦（陶氏）4021和1支杜邦（陶氏）4040安装组成。

4.*元件尺寸：膜元件整体长61英寸（含连接头），柱体直径3.9英寸；连接头长1.05英寸，柱体直径0.75英寸。

5.规格参数：

4021：应用测试压力≥6.9bar，产水量≥3.41m3，稳定脱盐率≥99.0%。（产水量和脱盐率基于如下测试条件：水温25°C，回收率8%）

4040：应用测试压力≥6.9bar，产水量≥9.8m3，稳定脱盐率≥99.0%。（产水量和脱盐率基于如下测试条件：水温25°C，回收率15%）

6.单只元件产水量的变化范围不超过20%。

7.每组膜元件应能够适配内径4.0英寸的压力容器。

8.溶质脱除率：NH4≥98.8%，NO3≥98.2%，SiO2≥99.8%，硼≥80%。

9.工作环境：pH（连续运行）：2-11；pH（短期清洗）：1-13；允许最大进水流量≥3.2m3/hr；允许最大给水SDI15≥5。

10.所提供的反渗透膜需附上相关检测证明。

二．服务要求

1.中标人需提供安装调试服务；

2.安装调试过程中不得影响血液净化中心正常工作开展；

3.本项目安装调试过程中所涉及部件需纳入保修服务范围；

4.设备投入使用后，保修服务范围内的部件出现故障，中标人需提供24H在线服务响应；（若必要）可在2H内到达现场；12H内完成抢修工作。
三．质保期：≥3年

二、采购方式：比选采购。
三、采购预算：9.552万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。
评标办法

比选采购，评标专家根据投标人的投标文件，从投标产品参数、产品性能、使用体验、用户、供应商服务能力等多个维度进行比选。

当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动
七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）供应商信息（营业执照、行业资质等）； 

（2）业务授权：提供业务授权委托书、供应商法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

    （3）产品参数、性能检测报告、服务承诺函（安装、质保、售后等）；
（4）其他投标人应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  
八、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2026年6月5日17时前寄/送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
九、开标时间及地址：

本项目采用不见面开标，开标时间：待定。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间根据报名情况调整，不另行通知。
十、附件1：《报价一览表》。
义乌市中心医院                     

                                                 2026年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	物资名称
	单位
	规格
	单价/元

	1
	
	
	
	

	合计总价：                 元
大写：                  元


说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

                                     日 期：

